遴选文件

（项目号：BNQHXYY2023035）

- 项目名称：血液透析耗材供应服务

- 采购单位：重庆市巴南区第二人民医院

二〇二三年八月

目   录

第一篇  遴选邀请书

第二篇 采购项目技术参数

第三篇  项目商务要求

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

第五篇  供应商须知

第六篇  响应文件编制要求

# 第一篇  遴选邀请书

重庆市巴南区第二人民医院对血液透析耗材供应服务项目以遴选方式实行采购，欢迎有资格的供应商前来参与遴选。

## 一、遴选内容

| 项目名称 | 遴选保证金（万元） | 报价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市巴南区第二人民医院血液透析耗材供应服务 | 无 | 折扣系数 | 不接受联合体遴选 |

## 二、资金来源

## 自筹资金

## 三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（复印件加盖供应商鲜章）

（1）具备国家医疗器械经营许可证。

（2）具备重庆药交网平台协议会员资格。

## 四、遴选有关说明

（一）凡有意参加遴选的供应商，请自行在重庆市巴南区第二人民医院官网上下载本项目遴选文件以及补遗等遴选前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

（二）遴选文件公告期限：2023年8月31日——2023年9月6日。

（三）供应商须在规定时间内报名签到并递交响应文件，其响应文件才被接受。

（四）递交响应文件地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办（重庆市巴南区花溪街道花溪新村18号）

（五）响应文件递交起止时间：2023年9月6日14:30 ——15:00时；响应文件开启时间：2023年9月6日15:00

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过规定时间送达或未按要求密封和标记的遴选文件不予受理，遴选文件一经收取不予退还。

（四）供应商应充分了解国家相关政策及该项目实施现况，对本项目的风险和义务应充分了解，并在其响应文件中体现并承诺。（如：服务期内纳入国家集中带量采购的产品，供应商若无供应授权，应承诺按照带量采购相关政策执行，自动放弃该产品的供应）。

## 六、联系方式

重庆市巴南区第二人民医院

联系人：陈老师（医学装备科）           联系电话：62867396

吴老师（采购办）               联系电话：62867363

重庆市巴南区第二人民医院

2023年8月31日

# 采购项目技术参数

一、供应服务产品目录

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心纤维血液透析器 | FX8 | 进口 | 支 | 81.00 |  |
| 2 | 空心纤维血液透析器 | FX10 | 进口 | 支 | 92.00 |  |
| 3 | 空心纤维血液透析器 | FX80 | 进口 | 支 | 118.00 |  |
| 4 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX CorDiax 60 | 进口 | 支 | 155.00 |  |
| 5 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX CorDiax 80 | 进口 | 支 | 172.00 |  |
| 6 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 进口 | 支 | 297.00 |  |
| 7 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 国产 | 支 | 511.00 |  |
| 8 | 一次性使用血液灌流器 | HA230 | 国产 | 支 | 1022.00 |  |
| 9 | 一次性使用血液灌流器 | HA330 | 国产 | 支 | 1537.00 |  |
| 10 | 一次性使用血液灌流器 | HA280 | 国产 | 支 | 1349.00 |  |
| 11 | 一次性使用血液灌流器 | HA330-II | 国产 | 支 | 2256.00 |  |
| 12 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 国产 | 支 | 3744.00 |  |
| 13 | 空心纤维透析器 | FB-150F | 进口 | 支 | 105.00 |  |
| 14 | 空心纤维透析滤过器 | ELISIO-17H | 进口 | 支 | 163.00 |  |
| 15 | 空心纤维透析器 | 15G | 进口 | 支 | 93.00 |  |
| 16 | 空心纤维透析器 | FB-170F | 进口 | 支 | 114.00 |  |
| 17 | 一次性动静脉穿刺针 | 16G*1HTC-30W | 国产 | 支 | 3.00 |  |
| 18 | 一次性使用中心静脉导管包 | 13/16/20cm | 国产 | 套 | 307.00 |  |
| 19 | 一次性动静脉穿刺针 | 17G | 国产 | 支 | 2.90 |  |
| 20 | 血液透析干粉 | A粉 | 国产 | 人份 | 17.00 |  |
| 21 | 血液透析干粉 | B粉 | 国产 | 人份 | 6.70 |  |
| 22 | 血液透析浓缩液 | A液 | 国产 | 人份 | 28.00 |  |
| 23 | 血液透析浓缩液 | B液 | 国产 | 人份 | 19.00 |  |
| 24 | 血液透析浓缩物 | B干粉桶 | 国产 | 700克/桶 | 23.00 |  |
| 25 | 一次性使用血液透析管路 | 20mLA | 国产 | 套 | 17.90 |  |
| 26 | 血液净化补液管路 | HDIT-01-A | 国产 | 套 | 28.00 |  |
| 27 | 输液用肝素帽 | A-I型 | 国产 | 支 | 2.40 |  |
| 28 | 一次性使用体外循环血路 | 配套贝朗CRRT | 进口 | 套 | 666.00 |  |
| 29 | 透析液过滤器 | 配套贝朗机器 | 进口 | 支 | 854.00 |  |
| 30 | 透析液过滤器 | 配套山外山机器 | 国产 | 支 | 816.00 |  |
| 31 | 透析导管 | 19/23cm | 进口 | 套 | 3552.00 |  |
| 32 | 护理包 | 常规 | 国产 | 套 | 5.20 |  |
| 33 | 血液透析滤过器 | PHF0714 | 进口 | 支 | 384.00 |  |
| 34 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | C02R1 | 国产 | 套 | 33.00 |  |
| 35 | 膜型血浆分离器 | PE-08 | 进口 | 个 | 2496.00 |  |
| 36 | 膜型血浆分离器 | EC-4A20 | 进口 | 个 | 2304.00 |  |

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心纤维血液透析器 | FX8 | - 1.膜材质：聚砜膜 2.超滤系数：12ml/h x mmHg 3.血流量为200ml/min时清除率尿素≥191，肌酐≥178，磷≥160，维生素B12≥107。血流量为300ml/min时清除率尿素≥254，肌酐≥225，磷≥194，维生素B12≥120。血流量为400ml/min时清除率尿素≥294，肌酐≥252，磷≥213，维生素B12≥126 4.有效膜面积：1.4㎡ 5.壁厚/内径：35/185 6.预冲容积：74ml 7.消毒方法：流动蒸气 |
| 2 | 空心纤维血液透析器 | FX10 | - 膜材质：聚砜膜 - 超滤系数：14ml/h x mmHg - 血流量为200ml/min时清除率尿素≥193，肌酐≥181，磷≥170，维生素B12≥121。血流量为300ml/min时清除率尿素≥261，肌酐≥231，磷≥210，维生素B12≥138。血流量为400ml/min时清除率尿素≥303，肌酐≥260，磷≥233，维生素B12≥146 - 有效膜面积：1.8㎡ - 壁厚/内径：35/185 - 预冲容积：95ml - 消毒方法：流动蒸气 |
| 3 | 空心纤维血液透析器 | FX80 | - 1.膜材质：聚砜膜 2.超滤系数：59ml/h x mmHg 3.血流量为200ml/min时清除率尿素≥197，肌酐≥189，磷≥185，维生素B12≥148，菊粉≥112。血流量为300ml/min时清除率尿素≥276，肌酐≥250，磷≥239，维生素B12≥175，菊粉≥125。血流量为400ml/min时清除率尿素≥326，肌酐≥287，磷≥272，维生素B12≥190，菊粉≥133 4.有效膜面积：1.8㎡ 5.壁厚/内径：35/185 6.预冲容积：95ml 7消毒方法：流动蒸气 |
| 4 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX CorDiax 60 | - 膜材质：聚砜膜 - QB[ml/min]:200/300/400 - 清除率：细胞色素C（88/96/100），菊粉（105/116/122），维生素B12（149/175/191），磷酸盐（184/237/270），肌酐（190/252/290），尿素（196/271/319） - 超滤系数：47ml/h x mmHg - 5.筛选系数：白蛋白<0.001,肌红蛋白0.5，β2微球蛋白0.9 6.最大跨膜压Max TMP：600 7.v(血液预冲量)ml:74 8.血室压力降（QB=300ml/min）:87 9.最大透析液流速ml/min：1000 10.有效膜面积：1.4㎡ 11.消毒方式：流动蒸气 |
| 5 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX CorDiax 80 | - 1膜材质：聚砜膜 - 2.QB[ml/min]:200/300/400 - 3.清除率：细胞色素C（101/111/117），菊粉（114/127/135），维生素B12（158/190/209），磷酸盐（189/248/285），肌酐（193/261/303），尿素（198/280/336） - 4.超滤系数：64ml/h x mmHg - 5.筛选系数：白蛋白<0.001,肌红蛋白0.5，β2微球蛋白0.9 6.最大跨膜压Max TMP：600 7.v(血液预冲量)ml:95 8.血室压力降（QB=300ml/min）:67 9.最大透析液流速ml/min：1000 10.有效膜面积：1.8㎡ 11.消毒方式：流动蒸气 |
| 6 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | - 1.膜材质：聚砜膜 - 2.膜面积：1.4㎡ - 3.膜壁厚/膜内径：35/220um - 4.血液预冲容量：100 5.推荐的血液流量：100-350ml/min - 6.推荐的滤过液流量(后稀释)：最大值为有效血流量的20% - 7.消毒方式：流动蒸气 |
| 7 | 一次性使用血液灌流器（各种型号） | HA130/HA230/HA330/HA280/HA330-II | - 吸附剂材料：二次交联树脂 - 2.吸附剂装量≥100ml 3.适应症：清除患者体内中分子毒素、大分子毒素清除患者体内内源性代谢产物（如IPTH、瘦素、糖基化终末期产品、β2微球蛋白等透析不充分的毒素） 4.吸附性能：维生素B12浓度下降率不低于（85）95%，戊巴比妥钠浓度下降率不低于85%，肌酐浓度下降率不低于60% 5.治疗时间：120--150分钟 |
| 8 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | - 由柱体、吸附剂和注射用水组成 - 柱体有柱筒、端盖、盖帽、螺母、密封平垫、密封垫与网架组装而成 - 柱筒、端盖、盖帽和螺母材质为聚丙烯；密封平垫和密封垫材质为硅橡胶；网架材质为聚丙烯，其上安装尼龙材质滤网，出血浆端加装聚丙烯材质无纺布 - 吸附剂为苯乙烯系阴离子交换树脂 |
| 9 | 空心纤维透析器 | FB-150F | 1.产品适用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗 2.产品有效膜面积需大于或等于1.5㎡，中空纤维材料为三醋酸纤维素，产品经γ射线灭菌 3.中空纤维材料内径大于或等于200μm，纤维壁厚小于或等于15μm 4.超滤率大于或等于44ml/hr/mmHg 5.产品具有良好的抗凝血性能和优越的生物相容性 6.产品采用镜面切割工艺且中空纤维波纹结构提升物质清除能力 |
| 10 | 空心纤维透析滤过器 | ELISIO-17H | 1.产品适用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗 2.产品有效膜面积需大于或等于1.7㎡，中空纤维材料为聚醚砜膜，产品经γ射线灭菌 3.中空纤维材料内径大于或等于200μm，纤维壁厚小于或等于40μm 4.超滤率大于或等于75ml/hr/mmHg 5.透析器采用铝塑复合袋加除氧剂的专利包装，确保透析器的安全性能 6.产品采用镜面切割工艺且中空纤维波纹结构提升物质清除能力 |
| 11 | 空心纤维透析器 | 15G | 1.产品适用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗 2.产品有效膜面积需大于或等于1.5㎡，中空纤维材料为三醋酸纤维素，产品经γ射线灭菌 3.中空纤维材料内径大于或等于200μm，纤维壁厚小于或等于15μm 4.超滤率大于或等于16ml/hr/mmHg 5.产品具有良好的抗凝血性能和优越的生物相容性 6.产品采用镜面切割工艺且中空纤维波纹结构提升物质清除能力 |
| 12 | 空心纤维透析器 | FB-170F | 1.产品适用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗 2.产品有效膜面积需大于或等于1.7㎡，中空纤维材料为三醋酸纤维素，产品经γ射线灭菌 3.中空纤维材料内径大于或等于200μm，纤维壁厚小于或等于15μm 4.超滤率大于或等于45ml/hr/mmHg 5.产品具有良好的抗凝血性能和优越的生物相容性 6.产品采用镜面切割工艺且中空纤维波纹结构提升物质清除能力 |
| 13 | 一次性动静脉穿刺针 | 16G*1HTC-30W | 1.产品供血液透析穿刺用，在体内留置时间＜24小时 2.产品由保护套、针管、针翼、针座、夹子、软管、鲁尔接头和鲁尔盖组成 3.产品原材料为聚氯乙烯、不锈钢、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯和聚甲醛 4.针管长度25mm，针管外径1.6mm,旋转翼 5.双斜面锐角弧针尖 |
| 14 | 一次性使用中心静脉导管包 | 13/16/20cm | 1.经皮插入颈内静脉，锁骨下静脉或股静脉留置，为中、短期血液透析患者提供透析治疗的通道 2.有较好的抗折性能 3.配置镍钛合金导丝 4.多种配置配件，给临床使用提供了极大便利 5.专利三防三角座，防渗漏，防脱落 6.双D结构的导管设计，最大程度满足导管抗折性能的前提下， 又满足了导管的大流量要求 7.双直径扩张管，呈锥形，可一步到位完成皮肤的扩张 |
| 15 | 一次性动静脉穿刺针 | 17G | 1.由穿刺针保护帽、穿刺针针管、针柄、PVC(聚氯乙烯)软管、止流夹、保护盒、内圆锥接头、接头保护帽构成。保护帽和接头保护帽由聚乙烯制成，针管由不锈钢构成，软管和内圆锥接头由聚氯乙烯构成 2.配合血液透析治疗，连接外部通路时使用 |
| 16 | 血液透析浓缩物（AB粉，AB液，B干粉桶） | AB粉、AB液、B干粉桶 | 1.血液透析AB干粉用细菌内毒素检查用水配制成透析液后，细菌内毒素含量应小于0.5EU/ml 2.血液透析干粉配制成浓缩液的需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出 3.血液透析干粉、浓缩液的结构和组成 4.血液透析A干粉、浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和醋酸钠液组成；B干粉、浓缩液由碳酸氢钠组成；A干粉、浓缩液能提供个性化透析：高钙（Ca 1.75），低钙（Ca 1.25），高钾（K 2.5）（3.0） 联机B干粉桶适用于贝朗等机型 5.血液透析AB干粉，A浓缩液，联机B干粉桶有效期≥2年；B浓缩液有效期≥1年 6.产品提供进口原材料证明，血液透析干粉专利技术 |
| 17 | 柠檬酸消毒液 | 5L | 1.使用范围：本品适用于带比例混合系统的能加温至80℃的血液透析装置及其它带热消毒的仪器设备清洗和消毒 2.本品必须在80℃以上才具有消毒效果，适用于带比例混合系统的能加温至80℃的血液透析装置及其它带热消毒的仪器设备 3.主要有效成分及其含量：总酸含量（以柠檬酸计）质量容积比为22.5%-27.5%，质量百分比为19%-23%。总酸含量（以柠檬酸计）质量容积比为45.0%-55.0%，质量百分比为38%-463% 4.有效期24个月 |
| 18 | 一次性使用血液透析管路 | 20mLA | 1.由动脉血液管路和静脉血液管路组成，采用高弹性医用级PVC材质，配备精密输液器，丰富临床操作和保证预充安全 2.血路正常工作的最大正压为65kPa,最大负压为40kPa,且能承受1.5倍最大正压和1.5倍最大负压，保持10min，无泄漏 3.血路各连接处能承受15N的静态轴向拉力，持续15s不断裂和脱落。 4.泵管内径为（8.0±2.0）mm，外径为（12.2±3.0）mm,长度：（400±100）mm。泵管在预定的入口压力范围内（0～33.3 ）kPa（0 mmHg～250 mmHg），流量相对偏差不超过10% 5.血路每平方厘米内表面积上的15μm～25μm的微粒数不超过1个，大于25μm的微粒数不得超过0.5个 6.环氧乙烷残留量：≤10μg/g |
| 19 | 血液净化补液管路 | HDIT-01-A | 1.用于血液净化过程，作为血液透析滤过和血液滤过治疗输送之后置换液,适用于贝朗机型，配备冲洗器接头 2.血路正常工作的最大正压为65kPa,最大负压为40kPa,且能承受1.5倍最大正压和1.5倍最大负压，保持10min，无泄漏 3.血路各连接处能承受15N的静态轴向拉力，持续15s不断裂和脱落。 4.泵管内径为（7.0±2.0）mm，外径为（9.8±3.0）mm。泵管在预定的入口压力范围内（0～33.3 ）kPa（0 mmHg～250 mmHg），流量相对偏差不超过10% 5.血路每平方厘米内表面积上的15μm～25μm的微粒数不超过1个，大于25μm的微粒数不得超过0.5个 6.环氧乙烷残留量：≤10μg/g |
| 20 | 输液用肝素帽 | A-I型 | 1.肝素帽帽底座外观透明、光滑、平整、无毛边 2.圆锥接头： 6：100锁定式圆锥接头 3.肝素帽经外径0.8mm注射针穿刺30次或标称穿刺次数(取较大者)后,落屑应不超过l粒。 4.肝素帽经外径0.8mm注射针穿刺30次后,应能承受50kPa的水压,泄漏应不超过1滴 5.每支肝素帽的环氧乙烷残留量应不大于0.5mg |
| 21 | 一次性使用体外循环血路 | 配套贝朗CRRT | - 配套贝朗CRRT（持续血液净化系统）配合使用，用于急性或慢性肾衰病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附 - 由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成 |
| 22 | 透析液过滤器 | 配套贝朗机器 | 1.膜材料为聚砜膜 2.γ射线消毒 3.超滤系数≥270ml/h mmHg 4.内毒素潴留容量≥106 EU/mL 5.最大跨膜压500 mmHg,最大超滤压力2 bar - 6.最大使用时间900小时或150次治疗 - 7.配合贝朗血液透析机及滤过机使用 |
| 23 | 透析液过滤器 | 配套山外山机器 | - 膜材料为聚醚砜膜 - 膜面积：2.1㎡ - 纤维膜内径200±5μm，纤维膜壁厚40±5μm - 最大跨膜压600 mmHg，滤过率≥1000ml/min - 过滤后微生物含量细菌总数≤1CFU/10mL,细菌内毒素含量≤0.03EU/mL - 最大使用时间900小时或160次治疗 7.配合山外山液透析机及滤过机使用 |
| 24 | 透析导管 | 19/23cm | 1.透析导管套件包括导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜 2.导管的材料为聚氨酯，导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢 3.环氧乙烷灭菌消毒 |
| 25 | 护理包 | 常规 | 1.托盘1个 2.医用胶条2片（规格7.5cm*12cm（4条/片）） 3.棉球2粒 4.纱布叠片2片（规格8cm*10cm*8cm） 5.纱布叠片2片（规格6cm*6cm*8cm） 6.橡胶手套1包 - 7.创口贴2个 - 8.碘伏棉签1个（规格10根/10cm） - 9.治疗巾1张（规格40cm*50cm防水） |
| 26 | 血液透析滤过器 | PHF0714 | 1.膜材质为Diapes聚醚砜 2.消毒方式Y射线消毒 3.独特的双腔在线血液透析滤过技术 4.对置换液再次滤过 5. 滤过器部分有效膜面积0.7㎡，透析器部分有效膜面积1.4㎡，超滤系数61ml/h.mmhg，最大跨膜压600mmhg 6.透析器长度435mm、直径55mm |
| 27 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | C02R1 | 与血液透析滤过器配套使用 |
| 28 | 膜型血浆分离器 | PE-08 | 1.膜材：聚乙烯（含亲水材质：聚乙丙烯乙醇） 2.纤维膜内径（um）≥350um±50um 3.膜面积 0.8㎡ 4.纤维膜膜的厚度：≤50μm±10um 5.纤维膜孔径：≤0.3μm 6.血室容量：≥80ml 7.血浆室容量：≥105ml 8.实际滤浆量：≥50±5 9.最高使用TMP：≤8kPa(60mmhg) 10.填充液：生理盐水 11.灭菌方式;y射线 12.血浆白蛋白筛选系数（%）：TP≥98.03%, Alb≥96.82%,lgG≥93.26%,lgM≥96.31%,TC≥99.09 |
| 29 | 膜型血浆分离器 | EC-4A20 | 1.膜材：乙烯-乙烯醇共聚合物 2.纤维膜内径（um）≥175um 3.有效膜面积 2.0㎡ 4.纤维膜膜的厚度：≤40μm±10um 5.纤维膜平均孔径：≤0.03μm 6.血室容量：≥135ml 7.滤过最大容量（ml）：≥128ml 8.最高使用TMP：≤66.6kPa(500mmhg) 9.填充液：无菌水 10.灭菌方式;y射线 11.血浆白蛋白筛选系数（%）：TP≥15（25）、≥45（65）； Alb≥15（26）、≥45（75） |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查内容，遴选文件若不满足按无效遴选处理

## ※一、服务期、交货地点及验收方式

（一）服务期

合同签订之日起，服务期为1年。

（二）交货地点

采购人指定地点，运输产生费用由供应商承担，不接受快递物流等需要采购人自行接收产品的方式。

（三）验收方式

采购人按照国家医疗器械相关质量标准自行验收。遴选文件及成交供应商响应文件为验收依据。

## 二、报价要求

该项目供应商须按整体折扣系数进行报价。具体办法为：供应商按照本项目采购目录中各项目最高限价，自行测算报出该项目折扣系数，折扣系数最多保留小数点后2位，否则将被认定为无效报价。如：供应商报价折扣系数为0.85，以采购项目表中（空心纤维血液透析器）为例，则该项目结算单价应为：81*0.85=68.85元，以此类推。供应商报价不得超各单项限价。因遴选人自身原因造成漏报、少报，皆由遴选人自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、质量保证

供应商所提供的产品必须符合《国家医疗器械监督管理条例》规定，服务质量必须符合国家相关法律法规及行业的相关要求。

## 四、售后服务

供应商应充分考虑采购人作为特殊行业在应急时的需求，须提供24小时售后服务电话，如采购人有应急需求，供应商应积极配合采购人在规定的时间内完成产品配送。

## ※五、付款方式

由采购人自行付款，据实结算。供应商提供发票后，按照采购人相关规定结算货款。

## 六、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及遴选文件其他条款的要求。

（二）成交供应商确定后，按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

## （三）若成交人在合同期间，未按照响应文件在质量保证、售后服务等环节履行承诺的，发生三次违反承诺的情况，采购方无条件终止合同。

（四）本次遴选结果，如因不可逆的因素须终止服务（如国家带量采购政策等），成交供应商应无条件遵从。

（五）所投产品必须配套现有机器（贝朗Dialog+、Dialog+HDFON-line、SWS-600A、SWS-600）使用。

（六）成交公司在供应服务期间必须负责供货期间的设备免费维修。

（七）成交公司免费提供现所使用的过氧乙酸测定试纸、硬度检测试剂盒、渗水余氯检测试剂盒、树脂专用软化盐、过氧乙酸消毒液、柠檬酸消毒液。

（八）供应商自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

（九）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）遴选按遴选通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目遴选小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和遴选通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无。 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | （1）具备国家医疗器械经营许可证。 （2）具备重庆药交网平台协议会员资格。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |

- 实质性响应审查。遴选小组应当对响应文件进行评审，并根据遴选通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应遴选通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应遴选通知书的响应文件按无效处理，遴选小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合遴选通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 投标文件数量符合遴选通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对遴选通知书全篇规定的遴选内容进行实质性响应。 |
|  | 遴选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）遴选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

遴选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为遴选通知书和响应文件（含有效的补充文件）。遴选小组判断响应文件对遴选通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 二、评定成交的标准

（一）同一合同项（包）下为单一品目产品品牌的货物采购中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托遴选小组按照遴选通知书规定的方式确定一个参加评审的供应商，遴选通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

（二）推荐成交候选人名单。

遴选小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。报价最低的供应商为候选成交人。

（三）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（四）成交价格=成交供应商的报价。

- 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受遴选小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和遴选通知书规定的其他无效情形。

- 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止遴选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、遴选费用

无论遴选结果如何，供应商参与本项目遴选的所有费用均应由供应商自行承担。

## 二、供应商

1．合格供应商条件

合格供应商应完全符合遴选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对遴选文件作出实质性响应。

2．供应商的风险

供应商没有按照遴选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对遴选文件在各方面作出实质性响应，可能导致被拒绝参与遴选或评定为无效响应。

## 三、遴选文件

1．遴选文件包括遴选邀请书、采购项目技术参数、项目商务要求、遴选程序及评审办法以及评审标准、供应商须知、响应文件编制要求等。

2．采购人对遴选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是遴选文件不可分割的部分。

3．采购人对已发出的遴选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有遴选文件收受人或在指定媒体上发布公告。该澄清或者修改的内容为遴选文件的组成部分。

4．供应商对遴选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可遴选文件所有要求。逾期提出异议的，采购人将不予受理。

## 四、遴选响应文件

供应商应当按照遴选文件的要求编制遴选响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）遴选响应文件的组成、装订、制作及密封。

遴选响应文件由商务文件、经济文件、技术文件和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，密封装订。

本项目商务文件、经济文件、技术文件分别装订成册，并分别密封包装。封面按规定格式制作。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

分别装订成册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。正本逐页加盖公章。

（2）技术文件的装订要求

分别装订成册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。正本逐页加盖公章。

2、密封

商务文件、技术文件正、副本分别密封。在密封袋上注明项目名称、供应商名称。密封袋封口处密封并加盖供应商鲜章或授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行装订制作和密封的，遴选文件将不予接受。

（二）联合体参与遴选。

本项目不接受联合体参与遴选。

（三）遴选响应有效期。

响应有效期为遴选截止日期后90天内。

（四）遴选响应文件的份数和签署

1．遴选响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，且每份遴选文件须在封面清楚地标注正本、副本字样。副本与正本不一致时，以正本为准。

2．遴选响应文件按遴选文件要求签名和加盖供应商公章。

3．若供应商对遴选响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4．电报、电话、传真形式的遴选响应文件概不接受。

5．除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“遴选文件格式”仅供参考，供应商应根据实际情况制作遴选文件。

## 五、遴选

1．遴选应当在遴选文件中“遴选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2．采购人可以视采购具体情况，延长遴选截止时间和开标时间，但至少应当在遴选文件要求提交遴选文件的截止时间三日前进行公告，特殊情况除外。

3．遴选由采购人主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

4．供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与遴选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

5．遴选过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评审

见第四篇内容。

## 七、确定成交供应商

1．确定成交供应商原则

采购人或其授权的遴选小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

2．确定成交供应商程序

2.1采购人在重庆市巴南区第二人民医院官网上对评审结果进行公告。

2.2成交供应商无充分理由放弃的，采购人可以根据情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规规定对违规供应商进行处罚。

## 八、成交通知书

（一）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 九、签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照遴选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同；无故不签订合同的为自动放弃成交。所签订的合同不得对遴选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2．遴选文件、成交供应商的遴选响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3．合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  响应文件编制要求

## 一、经济文件

## 二、技术文件

## 三、商务文件

正本／副本

遴选文件

（经济文件）

供应商： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字或盖章）

年  月  日

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（遴选项目名称）的遴选通知书，经详细研究，决定参加该遴选项目的报价。

- 1.愿意按照遴选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价     （折扣系数保留两位小数）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方遴选通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个遴选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《遴选通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

项 目 号：

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 最高限价 | 折扣系数 | 折后价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）									（签署或盖章）

年   月   日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

正本／副本

遴选文件

（技术文件）

供应商： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字或盖章）

年  月  日

（一）技术部分差异表

项目交易编号：

遴选项目名称：

| 序号 | 遴选要求 | 遴选应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：               法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购项目内容及要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“遴选应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足遴选文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）遴选文件第二篇 采购项目内容及要求及第四篇采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止中技术部分所需要的证明材料。（如果有）

正本／副本

遴选文件

（商务文件）

供应商： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字或盖章）

年  月  日

（一）遴选函（格式）

遴选项目名称：

致重庆市巴南区第二人民医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次遴选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目遴选文件所有要求。

二、我方提交的所有遴选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照遴选文件要求，提供遴选项目的技术服务。

四、我方按遴选文件要求提交的遴选文件为：遴选文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次遴选的遴选有效期为遴选截止时间起90天。

六、我方遴选报价为闭口价。即在遴选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方成交，我方将履行遴选文件中规定的各项要求以及我方遴选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（供应商公章或自然人签署）

年    月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

遴选项目名称：

致重庆市巴南区第二人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署遴选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

遴选项目名称：

致重庆市巴南区第二人民医院：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的遴选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署遴选文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署遴选文件的，不提供此文件。

2.若为联合体遴选的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

（七）遴选保证金缴纳证明材料或遴选保函正本复印件

和《开户许可证》或《基本存款账户信息》复印件

（八）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（九）特定资格条件证明材料

（十）商务条款差异表

项目交易编号：

遴选项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“商务应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足遴选文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章。

（十一） 遴选文件要求和供应商认为应提交的其他内容(格式自定)

（结束）